肺功能仪 参 数 规 格（仅供参考）

一、总体要求：

1.1适用范围：儿童、成人肺功能各项参数的检测；

1.2进口或国产

1.3数量：1台；

二、功能要求：

2.1肺通气功能检查，至少包括以下参数：

2.11慢通气功能 潮气量（VT）；呼吸频率（BF）；最大肺活量（VC MAX）；通气量（MV）；深吸气量（IC）；补呼气量（ERV）；补吸气量（IRV）等

2.12流速容量环 用力肺活量（FVC）；一秒量 (FEV1)；二秒量（FEV2）；三秒量（FEV3）；一秒率（FEV1%VC）；FEV1*30；FEV1%F；FEV3%F；FEV3%VC）；吸气峰值流速（PIF）；呼气峰值流速（PEF）等

2.13每分最大通气量 最大通气量（MVV）

2.2 支气管药物舒张试验 药物试验流程设置；吸药前后肺功能对比；药物使用效果评定；

*2.3可升级激发试验（APS），连续脉冲震荡等（IOS）功能 模块化设计。

三、技术要求：

3.1 成人和儿童均可测定;

*3.2采用数字双向压差式传感器，带加热模块，永久使用寿命，可拆卸清洗消毒。

*3.2.1原理：双向铂合金筛网压差式传感器，可不借助工具拆卸，可直接浸泡清洗消毒

3.2.2参数：流量范围: 0-20L/S；分辨率: 1ml ；通气量范围: 0-30 升/秒；精确度: 2%；阻力: 在流速为12L/S时, <0.05kpa/L/S

3.2.3容积测定方法：数学积分法；测量范围：0--20L；

3.3留有扩展卡槽端口，并确保端口完全开放。

3.4 品牌笔记本电脑：

3.4.1 彩色喷墨打印机；

3.5 全中文WINDOWS操作系统及全部应用软件功能：

3.5.1 病人数据库管理：所有病人资料全部用中文输入；

3.5.2测试过程实时图形显示病人配合是否合格及报表数据显示，具备操作前的模拟软件；

3.5.3 完全开放式的预计值系统，采用中国人预计值系统（研发过程有事实依据），并且医院可以根据需要写入自己本地区的相关预计值；

3.5.4全中文可自由修改的报告格式，包括图形、曲线等的排版等；