## Sheet1
彩超技术参数（供参考）
一、 | 设备名称：超高档彩色多普勒超声波诊断仪
二、 | 数量：两台
三 | 设备用途及说明：高端全身应用型彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于腹部、心脏、妇产、泌尿、浅表小器官与血管、儿科、肌骨神经、介入诊疗、高端体检及临床学术研究。
四、 | 性能参数及配置要求
4.1 | 主机系统性能概括：
4.1.1 | ≥23.8英寸HDU高分辨率液晶监视器，具备万向关节臂设计，可实现上下左右前后任意方位调节，可前后折叠
4.1.2 | 液晶触摸屏≥12.1英寸，可与显示器同步显示实时图像，支持界面编辑及滑动翻页功能
4.1.3 | 触摸屏支持数字TGC功能，滑动调节时间增益曲线，并可保存为常用预设置
4.1.4 | 操作面板支持电动调节高度、前后左右位置及旋转
4.1.5 | 原始数据储存，可对回放图像进行多种参数调节
4.1.6 | 采用整场空间像素成像原理成像，一次性成像无需调节焦点位置和数目，图像区域无聚焦点或聚焦带
4.1.7 | 智能像素优化技术：提高图像整体空间分辨率、对比分辨率和信噪比，可调节开关。
4.1.8 | 主机一体化耦合剂加热装置，温度可调
4.1.9 | 智能控制设备功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，使用移动设备代替面板及触摸屏按键完成冻结、检查模式切换、测量、拍照片等操作
4.1.10 | 影像互联功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端实现无线连接，移动端拍摄的图片可瞬时上传至超声设备，并且图片不会存储在移动终端，单幅显示或与超声、超声动态图像同屏对照显示
4.2 | 二维灰阶成像单元
4.2.1 | 宽频可变频成像技术，灰阶、彩色、频谱支持独立变频，中心频率可视可调、具体频率数值可显示
4.2.2 | 斑点噪声抑制技术：支持所有二维探头，多级可调
4.2.3 | 空间复合成像技术；支持所有凸阵、线阵及容积探头
4.2.4 | 组织谐波成像：可用于全部成像探头，频率可视可调，中心频率数值可显示
4.2.5 | 组织声束矫正技术：适用于所有凸阵及线阵探头，≥7级可调，可显示具体数值
4.2.6 | 高清放大功能，可对局部图像进行高清放大
4.2.7 | 宽景成像：扫描长度≥80cm，支持所有二维成像探头，支持旋转及测量
4.3 | 先进成像技术
4.3.1 | 血管内中膜自动测量技术：可测量血管前、后壁内中膜厚度
4.3.2 | 灰阶血流成像技术，非多普勒成像原理，无取样框、无角度依赖，可显示极低速血流，可支持高频、面阵线阵探头。
4.3.3 | 超微细血流成像技术；采用全新智能算法及编解码技术，显示微细及低速血流信号，适用探头≥6把，支持凸阵、面阵、线阵、高频线阵等
4.3.4 | 立体血流成像，通过对相关血流动力学参数的特殊处理在二维图上立体呈现血流，突显血管位置关系，利于捕捉诊断信息，立体呈现程度可调节。
4.3.5 | 穿刺针增强显示功能，多角度可调，并且可独立调节穿刺针增益、具体穿刺针增益数值可显示。
4.3.6 | 智能多普勒技术：能够快速识别血管结构，自动调整彩色取样框位置、角度，调整频谱取样容积和取样角度
4.4 | 高级成像技术
4.4.1 | 应变式弹性成像
4.4.2 | 具备成像质量监控色棒和操作动作曲线，指导医生操作
4.4.3 | 可支持凸阵、线阵/超高频线阵、腔内（经阴道及双平面探头）、术中探头、面阵、等探头
4.4.4 | 具备弹性量化分析：动态弹性图定量分析，可同屏提供≥8个感兴趣区的硬度值和≥7个感兴趣区与参照区的硬度比
4.4.5 | 标配心脏相控阵探头扫描角度≥120°，并支持心脏二维灰阶血流成像
4.5 | 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）
4.5.1 | 一般测量
4.5.2 | 妇产科测量，具有产科自动测量技术，系统能根据图像识别技术自动测量胎儿 的双顶径、股骨长、头围、腹围等重要的胎儿生长发育指标，并且自动测量计算数值
4.5.3 | 心脏功能测量
4.5.4 | 多普勒血流测量与分析
4.5.5 | 外周血管测量与分析
4.5.6 | 泌尿科测量与分析
4.5.7 | 多普勒频谱自动包络、测量与计算，参数由客户自由选择
4.6 | 图像存储与(电影)回放重现单元
4.6.1 | 输入/输出信号：HDMI、USB等
4.6.2 | 连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件
4.6.3 | 超声图像存档与病案管理系统
4.6.4 | 固态硬盘容量≥1TB
4.6.5 | 一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像，在剪贴板上可以直接进行图像删除、转存或进入病案系统
4.6.6 | 超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现，动态图像、静态图像以PC可读格式直接存储于可移动媒介
五、 | 技术参数要求
5.1 | 系统通用功能：
5.1.1 | 监视器≥23.8英寸高分辨率监视器
5.1.2 | 扫描方式：逐行扫描，高分辨率，全方位关节臂旋转
5.1.3 | 可激活探头接口≥4 个，可通用互换均为，均为无针触点式大接口
5.1.4 | 超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调
5.2 | 探头规格
5.2.1 | 所有成像探头均为宽频变频探头，可二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调，具体频率数值可显示
5.2.2 | 工作频率范围可在1-23MHz之间选择
5.2.3 | 单晶体材质且具备声能放大，温控物理降温技术的探头≥2把
5.2.4 | 腹部凸阵探头：超声频率1.0-6.0MHz
5.2.5 | 小器官线阵探头：超声频率3.0-12.0MHz
5.2.6 | 相控阵探头：超声频率1.0-5.0MHz，扫描角度≥120°
5.2.7 | 腔内探头：超声频率3.0-10.0MHz
5.3 | 二维灰阶
5.3.1 | 回放重现： 灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥100秒
5.3.2 | 预设条件针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节
5.3.3 | 增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8
5.3.4 | 凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，二维帧频≥63
5.3.5 | 相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 85°，最高线密度下，二维帧频 ≥70
5.3.6 | 扫描深度≥50cm
5.4 | 频谱多普勒
5.4.1 | 方式：PW，CW，HPRF
5.4.2 | 多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示
5.4.3 | PWD：血流速度≥15m/s；CWD：血流速度≥21m/s
5.4.4 | 最低测量速度：≤0.6mm/s （非噪声信号）
5.4.5 | PW取样容积范围：0.05cm-2cm
5.4.6 | 凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，彩色帧频≥16
5.4.7 | 相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 85°，最高线密度下，彩色帧频 ≥35
5.5 | 彩色多普勒
5.5.1 | 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示
5.5.2 | 具有双同步/三同步显示（B/D/CFM）
5.5.3 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20° ~ +20°
5.5.4 | 彩色多普勒能量图 (PDI)，彩色方向性能量图（DPDI）
5.6 | 超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调
六、 | 医疗设备具备三类医疗器械注册证