包1：飞秒激光招标技术参数

*设备用途：飞秒近视手术,飞秒角膜移植手术，飞秒白内障手术，角膜基质透镜取出高级屈光矫正术

- 模式：基模

- 中心波长:1040±20nm;

- 焦点光斑大小:

角膜手术(@200um)2.0um,允差±20%;

白内障手术：≤ 0.008 mm；

- 脉冲频率:

角膜手术≥500KHZ;

白内障手术：0.5-10MHz，± 20%；

- 脉冲宽度:≥300fs±20%;

- 激光峰值功率(P):<0.49Ww; ＜6.6 MW ± 20%；

- 最大脉冲能量(E):

角膜手术脉冲能量:30nj-160nj

白内障手术脉冲能量：300nJ-1600nJ, 允差± 20%；

- 输出功率：

最大输出功率: 角膜1.6W±20%;白内障2W ± 20%

激光脉冲的终端输出功率:0~2W,允差 ±20%，步长：10mW

- 光束会聚角(全角):33°,±20%

- 瞄准光

瞄准光波长:650nm, 允差应不超过 ±10%

瞄准光功率:最大 1mW

瞄准光的重合性:在焦平面处瞄准光与治疗激光应重合

- 光斑间距: 角膜≤0.0008mm; 白内障≤0.008 mm；

- 光斑行距:≤0.008mm

- 圆形角膜瓣尺寸：膜瓣前表面直径：5-10mm

- 椭圆角膜瓣尺寸：膜瓣前表面的长轴和短轴6-10 mm

- 角膜瓣厚度：70μ m-250μ m（可调）

- 眼位固定：吸引环和计算机控制的真空系统。

- 边缘角： 膜瓣边缘相对一个自然垂直位的角度 30 – 150°可调

- 步长:

切口尺寸(x 轴和 y 轴):100 μm

切口深度(z 轴):1 μm

切口位置：1°

- 飞秒辅助白内障-环型撕曩

囊的直徑：3.5 -7 mm

切除高度：0.2 – 1.2 mm

- 飞秒辅助白内障-晶状体预劈

晶状体预劈直径：4 – 7 mm

分割數量：4, 6 , 8, 16

- 飞秒辅助白内障-透明角膜切口

切口数量：0 ~ 2

切口位置：0~ 3590

切口宽度：0.4 ~ 7 mm

切口1角度：-20 ~ 70o

切口2角度：-90 ~ 90 o

切口2长度：0~ 4

- 飞秒辅助白内障-角膜缘松弛切开

直径：6~ 11 mm

切口角度：7~ 1200

位置：0~ 3590

- 环境工作条件：18° to 27° C 相对湿度<70%，无冷凝

- 病人、医生术中无需换位

- OCT扫描技术

- 光学相干断层扫描OCT类型：频谱域

- OCT扫描技术频率：0.5 Hz～2 Hz的频率持续刷新传输图像

- 光学相干断层扫描OCT 激光波长：860-900nm

- 光学相干断层扫描OCT最大输出功率：≦6 mW

- 光学相干断层扫描OCT分辨率（横向）：≦50µm

- 光学相干断层扫描OCT分辨率（轴向）：≦25µm

- 光学相干断层扫描OCT扫描宽度：≧11.5mm

- 光学相干断层扫描OCT扫描深度：≧9.5mm

- 具备OCT整合引导技术及晶体倾斜管理技术

- 高级屈光透镜取出术

| 高级屈光透镜取出术参数 | 范围 / 允差 |
| --- | --- |
| 切口数量 | 1 |
| 角度 | 0–359°，允差 ±5° |
| 宽度 | 1.5–4mm，允差 ±0.1mm |
| 引导通道长度 | 0.1–3mm，允差 ±0.1mm |
| 进入角 | 30–90°，允差 ±5° |
| 透镜直径（GUI 显示） | 4.2–9mm，允差 ±0.1mm |
| 光学区域直径 | 4.1–8mm，允差 ±0.1mm |
| 帽缘 | 0.1–0.9mm，允差 ±0.1mm |
| 帽的厚度 | 70–170µm，允差 ±20µm |
| 球镜 | -0.5 to -10 D，允差 ±0.5D |
| 柱镜 | 0 to -5 D，允差 ±0.5D |
| 轴 | 1–180°，允差 ±5° |
| 等效球镜（MRSE） | -0.50D 至-12.50D。 |

- *27.配备眼科眼前节分析检查仪 一台  具备与飞秒激光设备联机,实现数据导入；

- （1）测量原理：双Scheimpflug裂隙图像旋转扫描结合Placido盘

- （2）测量数据：三位眼前节分析、角膜厚度、角膜曲率、白到白、瞳孔直径、前房深度等

- （3）Scheimpflug照明光源：蓝色LED470nm

- （4）Placido照明光源：近红外LED810nm

- （5）测量点数≥100000点

- （6）Placido环≥20环

- （7）角膜厚度范围	300~800um

- （8）角膜曲率范围	30D~70D

- （9）白到白测量范围	6mm~12mm

- （10）瞳孔直径测量	最大9mm

- （11）前房深度测量范围	1.5mm~6mm

- （12）图像采集	2个高清CCD摄像头

28.设备整机质保≥3年

包2：准分子招标技术参数

1.激光类型：氟化氩准分子激光

2.波长：193nm

3.激光光斑大小：≤0.6mm超高斯分布光斑

4.治疗频率：手术全程≥500Hz

5.扫描方式：飞点扫描

6.眼球跟踪频率：≥1050Hz

7.眼球自旋控制系统：同时具备静态眼球自旋控制系统(SCC)和动态眼球自旋控制系统（DCC）

8.眼球跟踪维度： X、Y、Z三个方向的水平平移、眼球自旋跟踪、Z轴跟踪，五个维度跟踪

9.具备瞳孔中心定位和补偿功能

10.具备角巩膜缘识别功能

11.激光切削模式：非球面消像差切削并可进行角膜波前相差引导的个体化切削

12.具备Smart全激光手术方式：一步完成的Transport+SPT智能脉冲技术

13.能量调节：自动能量密度水平调节，包括高能量密度水平(HF)和低能量密度水平(LF)

14.能量分布：超高斯分布激光光斑

15.具备智能化热效应控制ITEC功能

16.具备触摸显示器

17.具备微粒抽吸系统

18.具备老视矫正手术模块

19.可开展术式：LASIK、LASEK、TransPRK、Femto-LASIK 、PRK、PTK、TransPTK、Re-Lift等手术方式

20.配备角膜地形图仪一台  具备与准分子设备联机和角膜前后表面测量圆锥角膜筛查功能；

（1）设备类型：3D旋转Scheimpflug眼前节照相联合Placido环角膜地形图仪

（2）分析范围：≥12 mm

（3）Placido环：	≥22

（4）分析点数：≥100,000

（5）测量点数：角膜前表面 ≥21,632

角膜后表面 ≥16,000

（6）测量范围：1 - 100 D

（7）测量时间：≤1秒

（8）分辨率：± 0.005 D

（9）分析直径：可变

*（10）与准分子激光联机：导出角膜波前像差数据，可在准分子激光角膜屈光治疗机的手术设计软件中应用

21.设备整机质保≥3年