微波治疗机招标参数

一、主机要求：

1、适用范围：用于泌尿外科浅表部位疾病及炎症的治疗

2、微波发射源：固态或磁控管

3、微波频率：2400MHz-2500MHz(±30MHz)范围内

4、微波输出功率：0～40W多档可调，数字液晶屏显示。

5、输出方式：连续波或脉冲调制波方式

6、具备输出定时功能

7、安全性：在设置功率数值与时间数值后，才能启动输出微波功率。

8、显示方式：数码显示或独立液晶显示屏显示。

9、辐射器：不粘连组织，辐射器驻波系数≤2。

10、微波泄漏（无用辐射）：≤0.5mW/cm2。

11、自动保护装置：具有过载、闭锁、误操作保护功能。

12、治疗工作站：存储病人资料、治疗资料（如：科别病例、治疗时间、治疗方法及治疗医生等），建立数据库，供查询及打印。

二、工作站要求

1、中央处理器：≥2.8GHz双核处理器；

2、内存：≥2G；

3、硬盘：≥1T；

4、光驱：DVD刻录；鼠标、键盘：USB接口；双网卡：10/100/1000MB；5、显示器：≥19寸液晶。

- 三、设备质保期≥5年